## Критерии оценки
| Мероприятие |  | Региональный Чемпионат профессионального мастерства "Профессионалы"
| Наименование компетенции |  | Метрология и КИП
Код | Субкритерий | Тип аспекта | Аспект | Судейский балл | Методика проверки аспекта | Требование или номинальный размер | Проф. задача | Макс. балл
А | Проведение технического обслуживания прибора | [6 empty] | 30
1 | Охрана труда и производственная дисциплина
|  | И | Соблюдение правил работы с оборудованием, исключающее его поломку |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 4 | 2
|  | И | Конкурсант изучил рабочую документацию, сверил технические характеристики с формуляром СИ |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 4 | 2
|  | И | Порядок на рабочем месте после окончания работы |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 4 | 1
2 | Техника выполнения задания
|  | И | Выполнен внешний осмотр СИ |  | Выполнен осмотр корпуса,штуцера, стекла, стрелки на предмет повреждений; проверка целостности электрических контактов. Вычесть по 0,4 балла за невыполнение одного из условий |  | 2 | 2
|  | И | Произведена разборка корпуса СИ |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 1
|  | И | Произведена проверка контактов на наличие загрязнения, чистка при необходимости |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 1
|  | И | Произведена сборка корпуса СИ |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 1
|  | И | Произведено правильное соединие всех элементов схемы |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 2
|  | И | Число проверяемых точек шкалы прибора подобрано согласно его класса точности |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 2
|  | И | Цена деления шкалы вычислена правильно |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 1
|  | И | Произведена проверка СИ по точкам прямого и обратного хода |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 2
|  | И | Абсолютная погрешность СИ вычислена правильно |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 1
|  | И | Допустимая погрешность СИ вычислена правильно |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 1
|  | И | Произведена проверка срабатывания контактов уставок при заданном давлении по 2/3 прямого хода шкалы шкалы (min уставка), по 2/3 обратного хода шкалы (max уставка) |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 2 | 2
|  | И | Абсолютная погрешность СИ при срабатывании контакта вычислена правильно |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 1
|  | И | Допустимая погрешность СИ при срабатывании контакта вычислена правильно |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 1
|  | И | Протокол поверки СИ заполнен верно |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. Вычесть 0,1 балла за каждую ошибку при заполнении |  | 2 | 2
|  | И | Сделан вывод о работоспособности СИ |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 2
|  | И | Заполнена Карта учета технического обслуживания и ремонта (указаны виды проведенных работ) |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. Вычесть 0,5 балла если не указан хотя бы один вид работ |  | 2 | 2
|  | И | Конкурсант использовал подсказку |  | Вычесть 1 балл при использовании подсказки |  | 4 | 1
Б | Монтаж технического оборудования | [6 empty] | 20.3
1 | Монтаж навесного оборудования (полнота монтажа)
|  | И | Оборудование на монтажной панели установлено в полном объеме |  | Расположение соотвествует монтажной схеме | да/нет | 1 | 0.6
|  | И | Пневмолиния на монтажной панели собрана в полном объеме |  | Расположение соотвествует монтажной схеме | да/нет | 1 | 0.6
|  | И | Оборудование внутри ЩУ установлено согласно задания |  | Расположение соотвествует монтажной схеме | да/нет | 1 | 0.8
|  | И | Оборудование ЩУ промаркированно согласно задания |  | Расположение соотвествует монтажной схеме | да/нет | 1 | 0.8
|  | И | Смонтированное оборудование промаркированно согласно задания |  | Расположение соотвествует монтажной схеме | да/нет | 1 | 0.7
2 | Монтаж навесного оборудования (соответствие размеров)
|  | И | Размер 1 |  | устройство выбирается случайно | да/нет | 1 | 0.7
|  | И | Размер 2 |  | устройство выбирается случайно | да/нет | 1 | 0.7
|  | И | Размер 3 |  | устройство выбирается случайно | да/нет | 1 | 0.7
|  | И | Размер 4 |  | устройство выбирается случайно | да/нет | 1 | 0.7
|  | И | Размер 5 |  | устройство выбирается случайно | да/нет | 1 | 0.7
|  | И | Размер 6 |  | устройство выбирается случайно | да/нет | 1 | 0.7
|  | И | Размер 7 |  | устройство выбирается случайно | да/нет | 1 | 0.7
3 | Монтаж навесного оборудования (уровни)
|  | И | Уровень 1 |  | устройство выбирается случайно | да/нет | 1 | 0.7
|  | И | Уровень 2 |  | устройство выбирается случайно | да/нет | 1 | 0.7
|  | И | Уровень 3 |  | устройство выбирается случайно | да/нет | 1 | 0.7
|  | И | Уровень 4 |  | устройство выбирается случайно | да/нет | 1 | 0.7
|  | И | Уровень 5 |  | устройство выбирается случайно | да/нет | 1 | 0.7
|  | И | Уровень 6 |  | устройство выбирается случайно | да/нет | 1 | 0.7
|  | И | Уровень 7 |  | устройство выбирается случайно | да/нет | 1 | 0.7
4 | Монтаж навесного оборудования (судейская оценка)
|  | С | Монтаж навесного оборудования выполнен надлежащим образом |  | согласно опыта профессиональной практики |  | 1 | 2
|  |  |  | 0 | исполнение не соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 1 | исполнение имеет значительные отклонения от отраслевого стандарта
|  |  |  | 2 | имеет незначительные отклонения от отраслевого стандарта
|  |  |  | 3 | полностью соответствующее отраслевым стандартам
|  | С | Монтаж пневмолинии выполнен надлежащим образом |  | согласно опыта профессиональной практики |  | 1 | 2
|  |  |  | 0 | исполнение не соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 1 | исполнение имеет значительные отклонения от отраслевого стандарта
|  |  |  | 2 | имеет незначительные отклонения от отраслевого стандарта
|  |  |  | 3 | полностью соответствующее отраслевым стандартам
5 | Техника безопасности при выполнении монтажных работ
|  | И | Применение СИЗ при монтаже технического оборудования |  | Вычесть 0,5 балла за нарушение ОТиПБ |  | 4 | 1
|  | И | Содержание рабочего места по окончании первого дня работ |  | Вычесть 0,5 балла за нарушение ОТиПБ |  | 4 | 1
|  | И | Дополнительные расходные материалы не запрашивались |  | Вычесть все баллы если запрашивались дополнительные расходные материалы |  | 4 | 1
В | Монтаж электрооборудования | [6 empty] | 24.3
1 | Общий вид установки
|  | С | Все устройства надежно закреплены и соответствующе промаркированы |  | согласно опыта профессиональной практики |  | 1 | 1
|  |  |  | 0 | исполнение не соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 1 | исполнение имеет значительные отклонения от отраслевого стандарта
|  |  |  | 2 | имеет незначительные отклонения от отраслевого стандарта
|  |  |  | 3 | полностью соответствующее отраслевым стандартам
|  | И | Зазоры пластиковых коробов менее 0, 8 мм (кредитка) |  | вычет по 0,2 |  | 1 | 0.8
|  | И | Все устройства имеют маркировку с обеих сторон. Отсутствие движения кабеля в гермовводе при испытании двумя пальцами, кабеля промаркированы надлежащим способом (кабельная стяжка для маркировки вместе с бумажной этикеткой) |  | вычет по 0,25 |  | 1 | 0.5
|  | С | Все края кабель-каналов обработаны. Нет линий на стене более 10 мм |  | согласно опыта профессиональной практики |  | 1 | 0.6
|  |  |  | 0 | исполнение не соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 1 | исполнение имеет значительные отклонения от отраслевого стандарта
|  |  |  | 2 | имеет незначительные отклонения от отраслевого стандарта
|  |  |  | 3 | полностью соответствующее отраслевым стандартам
2 | Подключения в ЩУ
|  | И | Выбор кабеля соответствует заданию |  | вычет по 0,25 |  | 1 | 0.5
|  | И | Выбор проводника в ЩУ соответствует заданию |  | вычет по 0,35 |  | 1 | 0.7
|  | И | Все проводники в ЩУ отмаркированы с обеих сторон |  |  | да/нет | 1 | 0.4
|  | С | Чистота в ЩУ снаружи и внутри (нет мусора, стружки; излишков меди, пластика и других материалов) и отсутствуют царапины снаружи шкафа |  | согласно опыта профессиональной практики |  | 1 | 1
|  |  |  | 0 | исполнение не соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 1 | исполнение имеет значительные отклонения от отраслевого стандарта
|  |  |  | 2 | имеет незначительные отклонения от отраслевого стандарта
|  |  |  | 3 | полностью соответствующее отраслевым стандартам
|  | И | Нет натяга проводов в ЩУ |  | вычет по 0,1 |  | 1 | 0.6
|  | С | ЩУ соответствуют плану, все устройства и клеммы правильно промаркированы |  | согласно опыта профессиональной практики |  | 1 | 1
|  |  |  | 0 | исполнение не соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 1 | исполнение имеет значительные отклонения от отраслевого стандарта
|  |  |  | 2 | имеет незначительные отклонения от отраслевого стандарта
|  |  |  | 3 | полностью соответствующее отраслевым стандартам
|  | С | Общий вид внутренних установок ЩУ |  | согласно опыта профессиональной практики |  | 1 | 1
|  |  |  | 0 | исполнение не соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 1 | исполнение имеет значительные отклонения от отраслевого стандарта
|  |  |  | 2 | имеет незначительные отклонения от отраслевого стандарта
|  |  |  | 3 | полностью соответствующее отраслевым стандартам
|  | С | Общий вид наружных установок ЩУ |  | согласно опыта профессиональной практики |  | 1 | 1
|  |  |  | 0 | исполнение не соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 1 | исполнение имеет значительные отклонения от отраслевого стандарта
|  |  |  | 2 | имеет незначительные отклонения от отраслевого стандарта
|  |  |  | 3 | полностью соответствующее отраслевым стандартам
|  | И | В ЩУ кабель заходит в перфорированный к/к в двойной изоляции 5-30мм |  |  | да/нет | 1 | 0.4
|  | И | В ЩУ при максимальном открытии дверцы проводники не натягиваются |  |  | да/нет | 1 | 0.4
|  | И | В ЩУ медь из наконечников не видна |  | Выбор проводников выбирается случайным образом, вычет 0.4 на ошибку |  | 1 | 2
|  | И | В кнпках и лампах проводники надежно закреплены |  | Надежность проверяется двумя пальцами, вычет 0.3 за ошибку |  | 1 | 0.6
|  | И | выбор наконечника соответствует тожине жилы провода |  |  | да/нет | 1 | 0.8
3 | Подключения в распределительных коробках
|  | И | Выбор проводников в распредельтельной коробке 2023FJB кабеля соответствует заданию |  | вычет по 0,1 |  | 1 | 0.4
|  | С | Чистота в распредельтельной коробке 2023FJB снаружи и внутри (нет мусора, стружки; излишков меди, пластика и других материалов) и отсутствуют царапины снаружи распределительной коробки |  | согласно опыта профессиональной практики |  | 1 | 0.6
|  |  |  | 0 | исполнение не соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 1 | исполнение имеет значительные отклонения от отраслевого стандарта
|  |  |  | 2 | имеет незначительные отклонения от отраслевого стандарта
|  |  |  | 3 | полностью соответствующее отраслевым стандартам
|  | И | Нет натяга проводов в распредельтельной коробке 2023FJB |  | вычет по 0,2 |  | 1 | 0.6
4 | Подключение устройств
|  | И | Устройство 1. Кабель в гермовводе зафиксирован. Проверяется двумя пальцами, при отсутствии фиксации гермоввод должен быть полностью затянут |  | Выбор устройства случаен | Да/нет | 1 | 0.4
|  | И | Устройство 1. Кабель заходит в двойной изоляции 2-8 мм |  |  | Да/нет | 1 | 0.4
|  | И | Устройство 1.нет повреждения изоляции |  |  | Да/нет | 1 | 0.4
|  | И | Устройство 1. Нет натяга проводов |  |  | Да/нет | 1 | 0.4
|  | И | Устройство 1. Нет видимой меди на конце наконечника |  |  | Да/нет | 1 | 0.4
|  | И | Устройство 1. Не используемые провода заизолированны и одиннаковой длины с используемыми проводниками |  |  | Да/нет | 1 | 0.4
|  | И | Устройство 1. Проводник зафиксирован, выбор наконечника правильный, дополнительный проводник, если есть такой же длины и заизолирован. Фиксация проверяется двумя пальцами. |  |  | Да/нет | 1 | 0.4
|  | И | Устройство 2. Кабель в гермовводе зафиксирован. Проверяется двумя пальцами, при отсутствии фиксации гермоввод должен быть полностью затянут |  | Выбор устройства случаен | Да/нет | 1 | 0.4
|  | И | Устройство 2. Кабель заходит в двойной изоляции 2-8 мм |  |  | Да/нет | 1 | 0.4
|  | И | Устройство 2.нет повреждения изоляции |  |  | Да/нет | 1 | 0.4
|  | И | Устройство 2. Нет натяга проводов |  |  | Да/нет | 1 | 0.4
|  | И | Устройство 2. Нет видимой меди на конце наконечника |  |  | Да/нет | 1 | 0.4
|  | И | Устройство 2. Не используемые провода заизолированны и одиннаковой длины с используемыми проводниками |  |  | Да/нет | 1 | 0.4
|  | И | Устройство 2. Проводник зафиксирован, выбор наконечника правильный, дополнительный проводник, если есть такой же длины и заизолирован. Фиксация проверяется двумя пальцами. |  |  | Да/нет | 1 | 0.4
|  | И | Устройство 3. Кабель в гермовводе зафиксирован. Проверяется двумя пальцами, при отсутствии фиксации гермоввод должен быть полностью затянут |  | Выбор устройства случаен | Да/нет | 1 | 0.4
|  | И | Устройство 3. Кабель заходит в двойной изоляции 2-8 мм |  |  | Да/нет | 1 | 0.4
|  | И | Устройство 3.нет повреждения изоляции |  |  | Да/нет | 1 | 0.4
|  | И | Устройство 3. Нет натяга проводов |  |  | Да/нет | 1 | 0.4
|  | И | Устройство 3. Нет видимой меди на конце наконечника |  |  | Да/нет | 1 | 0.4
|  | И | Устройство 3. Не используемые провода заизолированны и одиннаковой длины с используемыми проводниками |  |  | Да/нет | 1 | 0.4
|  | И | Устройство 3. Проводник зафиксирован, выбор наконечника правильный, дополнительный проводник, если есть такой же длины и заизолирован. Фиксация проверяется двумя пальцами. |  |  | Да/нет | 1 | 0.4
5 | Техника безопасности при выполнении коммутационных работ
|  | И | Применение СИЗ при монтаже электроборудования |  | Вычесть 0,2 балл за нарушение ОТиПБ |  | 4 | 1
Г | Подача напряжения | [6 empty] | 6.4
1 | Проверка готовности установки к подаче напряжения и подача напряжения
|  | И | Отчет безопасности заполнен полностью |  |  | Да/нет | 1 | 0.9
|  | И | Проверка целостности заземления: Вводная розетка - заземление ЩУ, ЩУ - заземление панели, дверцы |  | Значения соответствуют длине провода. Все <0,3Ом. Указанные значения соответствуют замерам. Вычисть 0.3 балла за ошибку |  | 1 | 1
|  | И | Питание на установку подано с первой попытки |  | Вычесть 1 балл за попытку |  | 1 | 2
|  | И | При включении F1 загорается лампа L1 |  |  | Да/нет | 1 | 0.5
|  | И | При включении F2 подается питание на внешную розетку |  |  | Да/нет | 1 | 0.5
|  | И | При включении F3 подается питание на А1 |  |  | Да/нет | 1 | 0.5
2 | Техника безопасности при выполнении пусконаладочных работ
|  | И | Применение СИЗ при подаче напряжения |  | Вычесть 0,2 балл за нарушение ОТиПБ |  | 4 | 1
Д | Функционирование | [6 empty] | 19
1 | Проверка герметичности
|  | И | Отсутствуют утечки при первичной подаче воздуха в систему |  | Вычесть 0,2 балла за ошибку | Да/нет | 3 | 2
2 | Настройка оборудования
|  | И | Калибровка преобразователя давления выполнена в полном объеме |  |  | да/нет | 3 | 2
3 | Проверка работы системы
|  | И | При нажатии кноки S1, Система сбрасывает давление |  |  | Да/нет | 3 | 2
|  | И | Система начинает набор давления после запуска схемы или после аварийного сброса, согласно задания |  |  | Да/нет | 3 | 2
|  | И | Сиситема производит набор до определенного значения, согласно задания |  |  | Да/нет | 3 | 2
|  | И | Сиситема система продолжает набор давления, после достижения минимального порога |  |  | Да/нет | 3 | 2
|  | И | Функция аварийного сброса давления срабатывает согласно задания |  |  | Да/нет | 3 | 2
|  | И | Все функции функционируют без ошибок, элементы схемы срабатывают в пределах диапазонов |  |  | Да/нет | 3 | 2
4 | Техника безопасности при проверке функционирования системы
|  | И | Применение СИЗ при проверке функционирования |  | Вычесть 0,2 балл за нарушение ОТиПБ |  | 4 | 1
|  | И | Отсутствуют повреждения оборудования и инструмента |  | Винты целые, резьбы не сорваны, инструмент исправен | да/нет | 4 | 1
|  | И | Содержание рабочего места по окончании работ |  | Вычесть 0,2 балл за нарушение ОТиПБ |  | 4 | 1
[6 empty] | Итого: |  | 100

## Перечень профессиональных задач
Перечень профессиональных задач
1 | Монтаж технического оборудования
2 | Диагностика, ремонт, наладка и комплексное опробование после ремонта и монтажа систем измерения, контроля и автоматики, технологического оборудования
3 | Диагностика сложных и уникальных приборов, устройств и систем измерения, контроля и автоматики на базе микропроцессорной техники с помощью тестовых программ и стендов; корректировка их параметров
4 | Организация работы